Specyfikacja techniczna analizatora biochemicznego - załącznik nr 1B do SIWZ.
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY
TYP	MODEL	Rok produkcji	Producent

## L.P	Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje:	Odpowiedź Wykonawcy / TAK/NIE
## 1	2	3
I . WYMAGANIA OGÓLNE
1.	Automatyczny, nablatowy analizator biochemiczny
2.	Analizator nowy, rok produkcji 2020
3.	Pełna automatyzacja wykonywanych badań – do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, osoczu, moczu , płynach ustrojowych, hemolizatach krwi pełnej
4.	Praca analizatora w zakresie pomiarowym dł. Fali : 340 – 800 nm – minimum 12 długości fali
5.	System odczynnikowy aplikacyjnie zamknięty, możliwość otwarcia maksymalnie 3 kanałów
6.	Metody pomiarowe: / - kolorymetria / - turbidymetria / - ISE / - punkt końcowy, stały czas, kinetyka / - jedno-/ dwuodczynnikowe / - mono i bichromatyczne
7,	Minimalna wydajność oferowanego analizatora – do 360 oznaczeń fotometrycznych i do 540 testów z ISE / godzinę
8.	Moduł ISE do oznaczania elektrolitów wbudowany w analizator z możliwością wymiany pojedynczych elektrod (Na, K, Cl,)
9.	Obrotowy dysk mieszczący 80 kuwet wielorazowego użytku z tworzywa sztucznego, mycie kuwet przy pomocy gorącego detergentu i gorącej wody; detekcja zanieczyszczonych kuwet
10.	Zużycie wody – nie większe niż 6,5 L/ godz
11.	Kuwety stabilizowane za pomocą powietrza do temperatury 37°C ± 0,1°C
12.	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych opisanych różnymi systemami kodowymi
13.	Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz próbek pediatrycznych
14.	Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora
15.	Detektor wykrywania skrzepów w materiale badanym
16.	Detektor kolizji w pionie i w poziomie oraz detektor poziomu cieczy
17.	Rotor odczynnikowy – minimum 50 pozycji odczynnikowych w chłodzonym przedziale
18.	Odczynniki z linii dedykowanej opatrzone kodami kreskowymi, uzupełnianie odczynników w dowolnych pozycjach
19.	Chłodzenie odczynników niezależnie od temperatury otoczenia dla wszystkich pozycji / rotora w zakresie: 2°-12°C
20.	Wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu
21.	Odczynnik do oznaczenia kreatyniny metodą enzymatyczną.
22.	Odczynnik do oznaczania bilirubiny metodą wanadową
23.	Liniowość odczynnika do oznaczania CRP min do 31.5 mg/dl
24.	Możliwość rozcieńczania wstępnego oraz po wykonaniu oznaczenia (np. po przekroczeniu / granicy liniowości)
25.	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla odczynników
26.	System optyczny analizatora oparty na lampie halogenowej jako źródle światła
27.	System kontroli jakości oparty o: / - wykresy Levey-Jennings / - wykres bliźniaczy (Twin-Plot) / - reguły Westgarda / - błąd skumulowany / - wydruk wykresów oraz wartości liczbowych QC
28.	Oprogramowanie w języku polskim
29.	System pracy w trybie „pacjent po pacjencie”
30.	Możliwość tworzenia profili zleconych badań
31.	Archiwizacja wyników badań
32.	Monitorowanie czasu wykonania badań, poziomu odczynników i próbek na ekranie / monitora
33.	Możliwość dwukierunkowej komunikacji z system LIS
34.	Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem działającym w systemie Windows, monitor LCD, złącze RS 232 do pełnej dwukierunkowej transmisji danych, drukarka laserowa,
35.	Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) – min.20 minut
36.	Komunikaty dźwiękowe o nieprawidłowościach w trakcie wykonywania oznaczeń
37.	Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym
38.	Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowni biochemicznej, o powierzchni 20 m2 w urządzenie chłodnicze zapewniające odpowiednią temperaturę do wykonywania badań – klimatyzator oraz wykonywania bezpłatnej konserwacji w/w urządzenia przez cały okres obowiązywania umowy.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE PODLEGAJĄCE OCENIE

L.p.	Nazwa parametru	Parametr	OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE „TAK/NIE” / W ODPOWIEDNIM WIERSZU / DLA KAŻDEJ Z POZYCJI
1.	Min 50 pozycji próbkowych z możliwością zwiększenia ilości pozycji próbkowych do 100	TAK- 10 pkt; NIE – 0 pkt.
2.	Wstępne podgrzewanie odczynnika	TAK – 10 pkt; NIE- 0 pkt.
3.	detekcja zabrudzonych kuwet przed wykonaniem oznaczenia z funkcją pomijania kuwet zabrudzonych	TAK- 10 pkt; NIE – 0 pkt.
4.	odczynniki gotowe do użycia nie wymagające żadnego przygotowania przed wstawieniem na pokład aparatu	TAK- 10 pkt; NIE – 0 pkt.

        ……...............................................................
podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy