Włocławek, dnia 04.02.2022 r.

SPZPS/PN/MED/01/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części ”

W dniu 31.01.2022  roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 8  - system próżniowy do pobierania krwi

1.	Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 i 4 probówki do morfologii z EDTA K3, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Norma ISO 6710, na którą powołuje się Zamawiający w parametrach wymaganych dopuszcza zarówno odczynnik EDTA K2 jak i EDTA K3

Odpowiedź: TAK

2.	Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w poz. 5 Zamawiający dopuszcza probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, które pobierają 1,8 ml krwi, a w probówce dodatkowo występuje 0,2 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie. Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej dla probówek koagulologicznych proporcji 9:1.

Odpowiedź: TAK

3.	Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 probówki do OB. wykonane z  tworzywa sztucznego,  z  3,2 % cytrynianem sodowym o objętości  pobieranej krwi 1,6 ml  wym. 13x75 mm, korek czarny, bezpieczny

Odpowiedź: TAK

4.	Zwracamy się o wyjaśnienie czy w poz. 6  Zamawiający dopuszcza probówki do OB., które pobierają 1,6 ml krwi a w probówce dodatkowo występuje 0,4 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie. Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej proporcji 4:1

Odpowiedź: TAK

5.	Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 probówki do OB. o takiej samej konstrukcji korka jak pozostałe probówki systemu zamkniętego tj korek wykonany z gumy z wyraźnym wklęśnięciem, umieszczony w plastikowej osłonie

Odpowiedź: TAK

6.	Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 probówki z korkiem czerwonym, który na górnej powierzchni posiada żółty pierścień wskazujący, ze probówka ta posiada żel separujący. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK

7.	Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek systemu próżniowego do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania z czasem wykrzepiania do 30 min, umożliwiające pracę Zamawiającemu zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym badań wykonywanych w trybie pilnym, rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,  Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, określającymi jednoznacznie, że badania CITO, muszą być wykonane i wyniki dostarczone do godziny od momentu pobrania.  Uwzględniając czas wirowania probówek i czas wykonywania analizy jedynie probówki z czasem wykrzepiania do 30 min umożliwiają Zamawiającemu pracę zgodnie z ww wytycznymi. Czas wykrzepiania potwierdzony oświadczeniem producenta.

Odpowiedź: Nie musi być czas wykrzepiania do 30 min.

8.	Czy Zamawiający ma na myśli probówki systemu próżniowego, których data przydatności do użycia nie ulega skróceniu  po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego

Odpowiedź: TAK

9.	Czy w przypadku probówek i igieł zamkniętego systemu próżniowego Zamawiający wymaga aby elementy te były finalnie sterylizowane, czyste bakteriologicznie, z ostatecznie uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylnie (10-6; SAL≥6).

Odpowiedź: TAK

10.	Czy pod pojęciem korek bezpieczny Zamawiający ma na myśli korki zamykające probówki na gwint w formie zakręcenia.

Odpowiedź: NIE

11.	Zamawiający oczekuje aby każdy pojedynczy element systemu próżniowego był oznaczony nazwą systemu lub nazwą producenta systemu

Odpowiedź: TAK

12.	Czy Zamawiający oczekuje aby probówki systemu próżniowego były pakowane po 50 szt/op (w oryginalnych opakowaniach producenta).; co znacznie ułatwienia dystrybucję  probówek systemu próżniowego oraz przechowywanie ich w punktach pobrań niwelując ryzyko przeterminowania probówek zwłaszcza przy mniejszym zużyciu danego typu probówek

Odpowiedź: NIE

- Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek w statywach umożliwiających ich pionowe przechowywanie.

Odpowiedź: TAK

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto  za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odpowiedź: TAK

Otrzymują :

- Wykonawcy, którzy zwrócili się z pytaniami

Do zamieszczenia:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania

- a/a