Włocławek, dnia 04.02.2022 r.

**SPZPS/PN/MED/01/2022**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części ”**

W dniu 31.01.2022 roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

Pytania i odpowiedzi:

**Dotyczy pakietu nr 8 - system próżniowy do pobierania krwi**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 i 4 probówki do morfologii z EDTA K3, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Norma ISO 6710, na którą powołuje się Zamawiający w parametrach wymaganych dopuszcza zarówno odczynnik EDTA K2 jak i EDTA K3

**Odpowiedź: TAK**

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w poz. 5 Zamawiający dopuszcza probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, które pobierają 1,8 ml krwi, a w probówce dodatkowo występuje 0,2 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie. Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej dla probówek koagulologicznych proporcji 9:1.

**Odpowiedź: TAK**

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 probówki do OB. wykonane z tworzywa sztucznego, z 3,2 % cytrynianem sodowym o objętości pobieranej krwi 1,6 ml wym. 13x75 mm, korek czarny, bezpieczny

**Odpowiedź: TAK**

4. Zwracamy się o wyjaśnienie czy w poz. 6 Zamawiający dopuszcza probówki do OB., które pobierają 1,6 ml krwi a w probówce dodatkowo występuje 0,4 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie. Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej proporcji 4:1

**Odpowiedź: TAK**

5. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 probówki do OB. o takiej samej konstrukcji korka jak pozostałe probówki systemu zamkniętego tj korek wykonany z gumy z wyraźnym wklęśnięciem, umieszczony w plastikowej osłonie

**Odpowiedź: TAK**

6. Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 probówki z korkiem czerwonym, który na górnej powierzchni posiada żółty pierścień wskazujący, ze probówka ta posiada żel separujący. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: TAK**

7. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek systemu próżniowego do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania z czasem wykrzepiania do 30 min, umożliwiające pracę Zamawiającemu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym badań wykonywanych w trybie pilnym, rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, określającymi jednoznacznie, że badania CITO, muszą być wykonane i wyniki dostarczone do godziny od momentu pobrania. Uwzględniając czas wirowania probówek i czas wykonywania analizy jedynie probówki z czasem wykrzepiania do 30 min umożliwiają Zamawiającemu pracę zgodnie z ww wytycznymi. Czas wykrzepiania potwierdzony oświadczeniem producenta.

**Odpowiedź: Nie musi być czas wykrzepiania do 30 min.**

8. Czy Zamawiający ma na myśli probówki systemu próżniowego, których data przydatności do użycia nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego

**Odpowiedź: TAK**

9. Czy w przypadku probówek i igieł zamkniętego systemu próżniowego Zamawiający wymaga aby elementy te były finalnie sterylizowane, czyste bakteriologicznie, z ostatecznie uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylnie (10-6; SAL≥6).

**Odpowiedź: TAK**

10. Czy pod pojęciem korek bezpieczny Zamawiający ma na myśli korki zamykające probówki na gwint w formie zakręcenia.

**Odpowiedź: NIE**

11. Zamawiający oczekuje aby każdy pojedynczy element systemu próżniowego był oznaczony nazwą systemu lub nazwą producenta systemu

**Odpowiedź: TAK**

12. Czy Zamawiający oczekuje aby probówki systemu próżniowego były pakowane po 50 szt/op (w oryginalnych opakowaniach producenta).; co znacznie ułatwienia dystrybucję probówek systemu próżniowego oraz przechowywanie ich w punktach pobrań niwelując ryzyko przeterminowania probówek zwłaszcza przy mniejszym zużyciu danego typu probówek

**Odpowiedź: NIE**

1. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek w statywach umożliwiających ich pionowe przechowywanie.

**Odpowiedź: TAK**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

**Odpowiedź: TAK**

Otrzymują :

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się z pytaniami

Do zamieszczenia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a